YCD-251Z型BOD测定仪

适用范围：

生物化学需氧量BOD5是水质评价的必测项目，是衡量有机物对水质污染的重要质量指标。YCD-50Z BOD5测定仪是利用空气压差法进行生化需氧量测定的一种新型仪器，能准确提供与化学稀释法可比的测定结果，具有读数直观，生化反应曲线一目了然和使用维护方便等特点，是工作分析的理想工具。可广泛应用于环保监测、石油化工、医疗卫生、教学科研、生活废水监测等部门对水质的监测。

产品特点：

1.进口压力感测组件，保证数据精确度；

2.仪器内置智能算法，浓度直读；

3.具有自动温度补偿功能，待样品温度平衡后，自动开启测量；

4.使用无汞压差感测法（呼吸法）测量水中的BOD,  安全可靠不会发生汞中毒。

5.六个独立测试通道，培养瓶间互不干扰；

6.测量范围广，无需稀释测定BOD范围 0-1000mg/L，可拓展至4000mg/L。

7.全中文人性化界面设计，功能完善，操作简便；

8.自动记录测量数据，记录频率可选择，自动绘制数据分析曲线并保存；

9.支持查看实时数据及所有历史数据,测试数据可靠保存20年。

技术参数：

型号

| 仪器型号名称：YCD-251Z型BOD测定仪 |
| --- |
| 分辨率 | 0.1 mg/L | 检测限 | 0.5mg/L |
| 测定量程 | 0-1000mg/L可拓展至4000mg/L | 测定下限 | 2mg/L |
| 准确度 | ≤±5% | 供电电压 | 5V |
| 培养瓶容量 | 500mL | 批量处理 | 6个 |
| 测试周期 | 1-30天，可任意设置 | 培养温度 | 20±1℃ |
| 仪器重量 | 3.2kg | 连续工作时间 | >30天 |
| 数据显示 | 直读，0000.0 mmHg | 外形尺寸 | 300*200*320mm |

维护和故障的排除

（一）仪器应放在通风的地方，无强电磁场干扰，无强光直接照射，无较大电源波动，最好实验室能装有稳压电源，并且具有良好的接地线。

（二）将仪器包装箱全部打开，将搅拌器放入培养箱内，仪器主机放在培养箱上，并用专用连接线分别连接好。

（三）实验后清洗工作完成测定后，按下列步骤清洗

1、培养瓶

用热水冲洗培养瓶数次，用热肥皂水和毛刷清洗掉瓶内壁上的沉积物，并用清水冲洗数次。

2、搅拌子

用洗涤剂溶液清洗实验用搅拌子，并冲洗干净。

3、密封杯

擦除涂抹的真空硅酯，用洗涤溶液清洗掉残留物和CO2吸收剂，冲洗干净并干燥。

注意：培养瓶塞的内表面常会受密封油沾污，必须擦净内表面，擦除连接头与密封杯接触处的真空硅脂。

仪器实拍图：

配置清单：

| 配置清单 |
| --- |
| 名称 | 数量 |
| 培养瓶 | 6只 |
| 搅拌子 | 6个 |
| 药剂杯 | 6个 |
| BOD试剂 | 一套 |
| 电源适配器 | 1个 |
| 塑料镊子 | 一个 |
| PH精密试纸 | 1份 |
| 保险管 | 2支 |
| BOD主机 | 1台 |
| 培养箱 | 1个 |

SPX-50生化培养箱介绍：

1、适用范围及主要用途：

生化培养箱是一种集加热、制冷功能于一体的生化试验设备，是各大专院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、化工等单位的理想之选。

广泛应用于水体分析的BOD测定、微生物、病毒、动植物、藻类细胞和组织的培养与保存，植物栽培及育种和其它恒温试验。

2、产品特点：

Ø  安全可靠：双重限温(±4℃及上限70℃)保护。

Ø  环保节能：保温层采用硬质聚氨酯整体灌注，牢固耐用，高效节能。

Ø  自诊断功能： 故障自动诊断，故障代码直观指示。

Ø  预留RS485接口：方便以后计算机通信或自动打印记录温度历史数据或曲线，以便查阅、存档。

Ø  时钟显示和定时功能：便于观察培养时间,可设置0-9999分钟的定时时间。

3、主要技术参数

| 生化培养型号 | SPX-50 |
| --- | --- |
| 霉菌培养型号 | MJX-50 |
| 容积 | 50L |
| 控温范围 | 5-50°C |
| 温度分辨率 | 0.1C |
| 温度波动 | 士1°C |
| 工作环境温度 | <30°C |
| 工作室尺寸(深*宽*高) | 300X400X400 |
| 外形尺寸(深宽高) | 540X500X955 |